## Slide 1
PROJECT REVIEW · 2026-08-12
半导体设备实验平台 能力建设项目阶段汇报
OVERALL COMPLETION
68.6%
设施收口｜设备集中安装｜首批能力验证
较基线计划落后 4.1 个百分点
FACILITY / EQUIPMENT / DATA
FACILITY
INSTALL
VERIFY
ACCEPT
演示用虚构案例
DWG NO. LAB-PLATFORM-PR-01
Notes: 这是一份演示用虚构案例，所有项目日期、设备状态、参数和预算都不代表真实企业或行业标准。当前项目总体完成度为百分之六十八点六，已经从基础建设进入设备集中安装和首批能力验证阶段。虽然相较基线落后四点一个百分点，但真正决定验收结果的，是接下来关键路径的关闭速度。

## Slide 2
项目仍可守住12月验收，但四项高关注风险必须立即升级
EXECUTIVE SIGNAL BOARD · DATA DATE 2026-08-12
OVERALL PROGRESS
68.6%
较基线落后 4.1 个百分点
关键路径最大风险：15天
及时决策可追回：7–10天
TARGET · 2026-12-15
进展
6 个设备包已到场，5 个完成安装
3 个进入联调，1 个阶段验收通过
10 → 9 → 6 → 5 → 3 → 1
能力
已打通首条“处理—量测—归档”闭环
20 类方法中 8 类可执行，覆盖率 40%
MINIMUM CLOSED LOOP · E01
风险
UPS｜数据合同｜物流｜量测
R01 / R02 / R04 / R06 管理升级
决策
D01–D05｜8月16–21日完成
按时确认即可维持阶段验收目标
D01 · 08/16
D02 · 08/18
D03 · 08/19
D04 · 08/20
D05 · 08/21
演示用虚构数据｜不代表真实项目或行业标准
02 / 11
Notes: 先看管理结论：项目仍有机会守住十二月十五日的阶段验收目标。十个设备包中已有六个到场、五个完成安装、三个进入联调，但目前只有一个通过阶段验收，二十类测试方法也只有八类可执行。UPS容量、数据平台合同、设备物流和量测资源构成四项高关注风险；如果五项管理决策按八月十六日至二十一日的窗口完成，项目预计可以追回七到十天，否则关键路径最大可能延误十五天。以上均为演示用虚构数据。

## Slide 3
平台能力由设施、设备、量测数据与四级放行共同闭环
SYSTEM ARCHITECTURE · CAPABILITY IS MORE THAN EQUIPMENT ARRIVAL
设施底座
洁净环境 · 中央真空 · 特气 · 冷却水 · 普通/UPS供电 · 排风监测
G1 · FACILITY READY
高风险整改项 = 0
工艺与设备能力
刻蚀 · PVD · CVD · ALD · 热处理 · 湿法清洗
G2 · TOOL READY
安装检查 100%｜空载 24h
G3 · PROCESS READY
量测、诊断与数据追溯
膜厚量测 · 真空诊断 · 电学测试 · 样品流转 · 数据归档
G4 · PLATFORM READY
数据链 ≥99.5%｜一次通过 ≥90%
INFRASTRUCTURE
EQUIPMENT
CAPABILITY
RELEASE
设备到场 ≠ 平台可用
演示用虚构数据｜能力范围和G1–G4门槛均为案例设定
03 / 11
Notes: 平台能力不是设备采购清单，而是设施底座、工艺设备、量测诊断和数据追溯共同构成的闭环。洁净环境、真空、特气、冷却水、供电和排风先满足设施可用，设备再依次通过安装检查、空载运行和工艺重复性验证。最后，只有跨设备数据链完整率和关键指标一次通过率达到案例门槛，平台才具备正式放行条件。这里的能力范围与四级阶段门均为演示用虚构设定。

## Slide 4
设计已闭环，当前落后集中在公用工程、设备安装与联调
WORK PACKAGE PROGRESS · CRITICAL MILESTONES M5–M8
工作包完成率
需求与方案
100%
详细设计与安全评审
100%
场地与洁净环境
92%
公用工程系统
78%
设备采购与物流
71%
设备安装
48%
系统联调
22%
能力验证与验收
12%
关键里程碑
M4 · 首批6包到场
完成 +3d
M5 · 全部10包到场
预测 +10d
M6 · 核心安装完成
预测 +7d
M7 · 多机联调完成
预测 +5d
M8 · 阶段能力验收
12/15 维持
总体完成度 68.6% ｜ 落后基线 4.1个百分点 ｜ 关键路径已由采购转向安装与联调
演示用虚构数据｜完成率、日期和偏差均为案例设定
04 / 11
Notes: 工作包进度显示，需求定义、详细设计和安全评审已经完成，洁净环境也达到百分之九十二。当前偏差主要集中在公用工程百分之七十八、设备安装百分之四十八、系统联调百分之二十二以及能力验证百分之十二。全部设备到场、核心安装和多机联调分别预测延后十天、七天和五天，但项目仍计划通过并行验证维持十二月十五日的阶段验收目标。这些完成率和日期均为演示用虚构数据。

## Slide 5
三机并行已具备，UPS与特气决定下一阶段放量上限
FACILITY READINESS MAP · CURRENT PARALLEL LIMIT = 3 TOOLS
实验平台核心区
3 TOOLS PARALLEL
洁净环境
94.2% PASS
2个回风口待整改
中央真空
BACKUP TEST 60%
1支路压降+18%
特气系统
8 / 14 POINTS
2项联锁待复核
工艺冷却水
9 / 12 READY
3个支路待二次平衡
普通供电
16 / 18 LIVE
2回路待复核
UPS 供电
420 / 600 kVA
限制并行
监控与数据采集
118 / 126
接入率93.7%
当前放量上限
1台高负载＋2台低负载设备
演示用虚构数据｜设施参数与门槛为案例内部管理口径
05 / 11
Notes: 设施侧已经具备最多三台设备并行调试的基础条件，但并行能力仍受UPS和特气限制。洁净环境综合合格率为百分之九十四点二，普通供电完成十六个回路送电，冷却水十二个支路中九个可用；与此同时，UPS当前可用容量只有四百二十千伏安，特气还有六个末端点位和两项联锁逻辑待关闭。因此，在整改完成前，平台只能安排一台高负载设备和两台低负载设备同时联调，相关带片验证也必须服从EHS放行要求。所有参数均为案例内部虚构口径。

## Slide 6
设备链路呈“10→9→6→5→3→1”收敛，瓶颈已转向联调验收
EQUIPMENT PIPELINE · PROCUREMENT TO ACCEPTANCE
10个设备包的阶段收敛
采购启动 · 10
合同生效 · 9
到场 · 6
安装完成 · 5
进入联调 · 3
阶段验收 · 1
主要损失发生在“到场→联调→验收”转化段
E02 · PVD
联调完成度 80%
下一节点：8月22日厚度均匀性复测
E03 · CVD
安装完成，等待特气联锁
下一节点：8月29日启动带片联调
E10 · DATA PLATFORM
合同谈判 90%，核心接口待锁定
决策节点：8月18日分段交付
演示用虚构数据｜设备包、状态、日期和阻塞均为案例设定
06 / 11
Notes: 设备链路从十个采购包逐步收敛为九个合同生效、六个到场、五个安装完成、三个进入联调和一个阶段验收通过。这个漏斗说明瓶颈已经从采购端转移到联调与验收转化。E02需要完成厚度均匀性复测，E03等待特气联锁，E10则必须在八月十八日前锁定核心接口分段交付策略。设备名称、节点和完成度均为演示用虚构数据。

## Slide 7
当前仅40%方法可执行，量测与数据链是共同瓶颈
CAPABILITY COVERAGE · 8 AVAILABLE / 5 COMMISSIONING / 7 MISSING
20类测试方法覆盖矩阵
可执行
联调中
未具备
等离子刻蚀
3
0
0
薄膜沉积
2
2
0
热处理
1
1
0
湿法清洗
0
1
1
真空诊断
0
0
2
膜厚量测
1
0
2
电学测试
0
0
2
数据追溯
1
1
0
已形成的最小能力闭环
E01 · 等离子刻蚀
临时膜厚量测
批次日志与结果归档
18 BATCHES · 216 SAMPLES
E01 已验证 3 类案例配方
自动归档字段覆盖率 92%
下一目标：覆盖率 40% → 85%
演示用虚构数据｜方法数、批次、样品数和覆盖率均为案例设定
07 / 11
Notes: 从能力形成看，二十类测试方法中只有八类可执行，整体覆盖率为百分之四十。刻蚀三类方法已经全部可用，薄膜沉积和热处理处于爬坡阶段，而真空诊断与电学测试仍未形成能力。当前最小闭环已经覆盖E01处理、临时膜厚量测和批次数据归档，并完成十八批次、二百一十六个样品的案例验证。未来把覆盖率提升到百分之八十五，关键取决于量测设备到位和数据链打通；以上均为演示用虚构数据。

## Slide 8
一次通过率仅40%，参数、设施与数据规则需并行收敛
ACCEPTANCE SCOREBOARD · 4 PASS / 6 FAIL
10项阶段验收指标
门槛 / 实测
状态
刻蚀重复性
≤2.0% / 1.6%
沉积重复性
≤2.5% / 2.2%
刻蚀72h可用率
≥95% / 96.2%
报警响应
≤3min / 2.4min
沉积72h可用率
≥95% / 93.8%
刻蚀吞吐量
≥18 / 17.2 个·h⁻¹
真空恢复时间
≤12 / 13.5 min
热处理温度稳定性
≤±0.5℃ / ±0.7℃
数据链完整率
≥99.5% / 98.8%
样品身份匹配
100% / 99.6%
一次通过率
40%
当前 4 / 10
10/31 目标 ≥80%
12/10 目标 ≥90%
SOP 与人员
19 / 28 SOP APPROVED
31 / 46 OPERATORS CERTIFIED
EHS 放行
开放问题 7 项｜高风险 0 项
特气、排风与报警联锁必须100%通过
关闭路径：
参数优化 3项
设施整改 2项
数据规则修订 1项
演示用虚构数据｜门槛与实测值均为案例内部管理口径
08 / 11
Notes: 当前十项阶段验收指标中四项通过、六项未通过，一次通过率只有百分之四十。通过项包括刻蚀与沉积重复性、刻蚀七十二小时可用率以及报警响应；未通过项则横跨设备稳定性、吞吐量、真空恢复、温度稳定性和数据完整性。关闭路径必须并行推进：三项依靠参数优化，两项依靠设施整改，一项依靠数据规则修订。同时，设备操作SOP仅批准十九份，认证操作员为三十一人，虽然EHS没有高风险开放项，但所有关键联锁仍必须百分之百通过后才能放行。这些门槛与实测值均为演示用虚构数据。

## Slide 9
四项高关注风险共同挤压关键路径，最坏可造成15天延期
CRITICAL PATH RISK · MANAGEMENT INTERVENTION REQUIRED
四个风险杠杆
R01 · 70%
UPS容量不足
多机联调延后8–12天｜动作：夜间切换扩容
R02 · 60%
数据平台合同未锁定
数据验收延后10–15天｜动作：核心接口先行
R04 · 65%
E09物流晚于基线10天
电学覆盖延至9月下旬｜动作：加急＋临时通道
R06 · 55%
量测资源不足
日均等待增加6小时｜动作：8周临时租用
概率 × 影响
R01
R02
R04
R06
低概率
高概率
低影响
高影响
不干预：关键路径最大延误 15天
按节点决策：预计追回 7–10天
演示用虚构数据｜风险、概率、影响和追回天数均为案例设定
09 / 11
Notes: 四项高关注风险正在共同挤压关键路径。UPS容量不足可能使联调延后八到十二天，数据平台合同未锁定可能使数据验收延后十到十五天，E09物流延误会拖慢电学覆盖，量测资源不足则让验证日均多等待六小时。风险矩阵只表达管理分区，概率与影响通过标签给出，并不代表精密统计模型。若不干预，最大延期风险为十五天；若按节点完成扩容、合同、物流和租用决策，预计可追回七到十天，所有数字均为虚构案例数据。

## Slide 10
未来13周按设施放行、设备收口、多机验证、预验收推进
90-DAY EXECUTION ROADMAP · SEVEN EXIT GATES
13周执行路线
W1–2
关闭9个设施整改项，完成E04安装
出口：除UPS外，G1设施可用条件满足
W3–4
特气联锁关闭，3台设备联调，UPS达到600 kVA
出口：关键联锁100%通过
W5–6
E07/E08/E09安装完成，新增4类可执行方法
出口：9台设备安装检查100%关闭
W7–8
打通4台设备、2套量测与1套数据平台
出口：连续300条记录无断链
W9–10
10台设备安装收口，至少8项核心指标通过
出口：M6核心设备安装完成
W11–12
4台核心设备完成72小时稳定性验证
出口：核心指标一次通过率≥80%
W13
形成预验收报告，冻结重大未决项
出口：具备M7多机联调验收条件
90天预期结果
INSTALLATION
50% → 100%
METHOD COVERAGE
40% → 85%
FIRST-PASS RATE
40% → ≥80%
CERTIFIED STAFF
31 → 42
四项结果均依赖D01–D05按期决策
演示用虚构数据｜时间窗、任务、交付和目标均为案例设定
10 / 11
Notes: 未来十三周分为设施放行、设备收口、多机验证和预验收四段。前四周要关闭设施与特气联锁并完成UPS切换，第六周前完成九台设备安装，第八周打通四台设备、两套量测和一套数据平台，第十周完成十台设备安装收口。第十二周要让四台核心设备完成七十二小时稳定性验证，第十三周形成预验收报告。九十天目标是把安装率提升到百分之百、方法覆盖率提升到百分之八十五、一次通过率提升到至少百分之八十，并把认证操作员增加到四十二人；这些均为演示用虚构目标。

## Slide 11
五项决策须在8月21日前完成，才能守住阶段验收
MANAGEMENT DECISION BOARD · APPROVE / ADJUST / RETURN
D01 · 08/16
UPS配电屏扩容｜追加120万元
不决策：多机联调延后8–12天
D02 · 08/18
数据平台分段交付｜首阶段260万元
不决策：数据链验收延后10–15天
D03 · 08/19
8周临时量测与校准服务｜35万元
不决策：验证排队日均增加6小时
D04 · 08/20
E09加急物流＋临时通道｜18万元
不决策：电学能力覆盖延至9月下旬
D05 · 08/21
调配6名全职人员，持续10周
DECISION WINDOW
5 DAYS
8月16日 → 8月21日
管理原则
阶段验收优先，允许分层放行
EHS红线不豁免
延期>5天或预算偏差>10%自动升级
批准 / 调整 / 退回
TARGET · 2026-12-15
演示用虚构数据｜金额、日期、资源和后果不构成真实投资或采购建议
11 / 11
Notes: 最后需要管理层在五天决策窗口内确认五项事项：UPS扩容、数据平台分段交付、临时量测、E09加急与替代通道，以及六名专职人员调配。对应的演示预算分别为一百二十万元、首阶段二百六十万元、三十五万元和十八万元，人员投入持续十周。建议坚持阶段验收优先、设施与设备分层放行，但EHS红线不得豁免；当关键任务延期超过五天或预算偏差超过百分之十时，应自动升级。请对五项决策作出批准、调整或退回的明确结论；所有金额与日期均为演示用虚构数据。